**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**

**Cистем за убризгавање узорака отпоран на флуороводоничну киселину у апарат: Оптички емисиони спектрофотометар са индуктивно спрегнутом плазмом (*ICP-OES*), за модел *Spectro GENESIS EOP FEE1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Систем мора да садржи: |  |  |  |
| * Toрч (бакљу) са ињекторском цеви отпорном на флуороводоничну киселину који мора бити компатибилан са моделом апарата *Spectro GENESIS EOP FEE*1 | ком | 1 | *“SPECTRO GENESIS“* или одговарајући |
| * Комору за распршивање отпорну на флуороводоничну киселину који мора бити компатибилан са моделом апарата *Spectro GENESIS EOP FEE1* | ком | 1 | *“SPECTRO GENESIS“* или одговарајући |
| * Распршивач (небулајзер) отпоран на флуороводоничну киселину који мора бити компатибилан са моделом апарата *Spectro GENESIS EOP FEE1* | ком | 1 | *“SPECTRO GENESIS“* или одговарајући |
| * Адаптер за Торч (Бакљу), отпоран на флуороводоничну киселину, који мора бити компатибилан са моделом са моделом апарата *Spectro GENESIS EOP FEE1* | ком | 1 | *“SPECTRO GENESIS“* или одговарајући |
| * Сет црева за перисталтичку пумпу, отпорих на флуороводоничну киселину, који мора бити компатибилан са моделом апарата *Spectro GENESIS EOP FEE1* | ком | 1 | *“SPECTRO GENESIS“* или одговарајући |

**1.1.** **Предмет набавке** је куповина лабораторијске опреме **- Cистем за убризгавање узорака отпоран на флуороводоничну киселину у апарат: Оптички емисиони спектофотометар са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-OES), за модел Spectro GENESIS EOP FEE1 за потребе Института за мултидисиплинарна истраживања.**

У предметну набавку је укључена набавка, транспорт, испорука, инсталација, монтажа, пуштање опреме у рад и обука корисника код наручиоца.

Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати **обавезним** достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа)** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добру које је предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.).

Понуђач опреме мора да буде овлашћен односно ауторизован од стране произвођача опреме за продају и сервисирање опреме за територију Републике Србије. **Као потврду потребно је доставити ауторизацију.**

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, Понуђач може уписати линк ка спецификацији понуђеног добра, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2. Начин и рок испоруке**:Рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у рад и обуку корисника је максимум **60 дана** од дана закључења Уговора о јавној набавци**.**

Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм нивoу квaлитeта, сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe (на енглеском или српском језику) и гaрaнтни лист.

Место испоруке добара, инсталације, монтаже, пуштања опреме у рад и обуке корисника: Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, на адресу наручиоца у Београду, улица Кнеза Вишеслава 1, радним даном (осим суботе и недеље ), у времену од 8 до 15 часова.

**1.3. Гарантни рок** за понуђенo добрo је минимум 12 месеци, од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

**1.4. Рекламација:** у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.