**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**

***ICP-autosempler* -систем за аутоматизовано уношење узорка у постојећи *ICP-OES* систем *Avio 200* произвођача *Perkin Elmer*, и два резервна дела: бакља (торч) и атомизер (небулајзер)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис предмета набавке** | **ј/м** | **Процењена количина** | **Произвођач** |
| * Аутосемплер модел *S23* или еквивалент
* Понуђени аутосемплер мора бити компатибилан са постојећим *ICP-OES* системом произвођача *Perkin Elmer Avio 200* да би се повезао и функционисао као једна целина уз комплетну контролу оба система преко већ постојећег *Syngistix ICP* софтвера
* До 270 радних места
* Проток пумпе: до 80мл/мин
* Брзина пробе до 330 мм у секунди
* Комуникацијa: USB или РС-232
* Два послужавника са 21 местом
* Послужавници без метала
* Резервни делови за *Perkin Elmer Avio 200*:

 бакља и атомизер тип К3 3мл/мин.* Робусни уређај предвиђен за смештање на радни сто поред инструмента  *ICP-OES Perkin Elmer Avio 200* који може да се лако одржава од стране корисника без специјализованог алата.
* Уређај мора бити нов и некоришћен.
* По испоруци уређај мора да се инсталира и тестира у складу са спецификацијом произвођача и у складу са минималним захтевима тендерске документације.
* Инсталација и обука мора бити спроведена у просторијама крајњег корисника. Број корисника који би присуствовали обуци није ограничен.
* **Грантни рок је минимум 12 месеци.**
 | ком | 1 | *Perkin Elmer S23* „или одговарајући“ |

**1.1.** **Предмет набавке** је куповина лабораторијске опреме - Аутосемплера који мора бити компатибилан са постојећим *ICP-OES,* модел *Avio 200* произвођача *Perkin Elmer* и резервни делови за Perkin Elmer Avio 200: бакља и атомизер тип К3 3мл/мин.

Систем за самостално уношење узорака у мерни инструменет *ICP-OES Perkin Elmer Avio 200* до 270 радних места и резервни делови за постојећи инстрyмент које је потребно заменити за потребе Института за мултидисиплинарна истраживања.

У предметну набавку је укључена набавка, транспорт, испорука, инсталација, монтажа, пуштање опреме у рад и обука корисника код наручиоца.

Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати **обавезним** достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа)** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добру које је предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

Понуђач је дужан да у наведеној техничкој документацији јасно означи постојање тражених техничких карактеристика (нпр. подвлачењем фломастером, хемијском оловком и сл.).

Понуђач опреме мора да буде овлашћен односно ауторизован од стране произвођача опреме за продају и сервисирање опреме за територију Републике Србије. **Као потврду потребно је доставити ауторизацију.**

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, Понуђач може уписати линк ка спецификацији понуђеног добра, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2. Начин и рок испоруке**:Рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у рад и обуку корисника је максимум **60 дана од дана закључења уговора.** Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку, инсталацију, монтажу, пуштање опреме у рад и обуку корисника, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Oпрeмa кoja je прeдмeт oвe jaвнe нaбaвкe мoрa бити нoвa, фaбрички зaпaкoвaнa, нa висoкoм нивoу квaлитeта, сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaциjoм у прилoгу, укључуjући упутствo зa упoтрeбу и oдржaвaњe (на енглеском или српском језику) и гaрaнтни лист.

Место испоруке добара, инсталације, монтаже, пуштања опреме у рад и обуке корисника: Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, на адресу наручиоца у Београду, улица Волгина 15, радним даном (осим суботе и недеље ) у времену од 8 до 15 часова.

**1.3. Гарантни рок** за понуђенo добрo је минимум 12 месеци, од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

**1.4. Рекламација:** у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке. Понуђач је дужан да уочене недостатке отклони, односно да замени неисправна добра са добрима одговарајућег квалитета, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема рекламације.